BỘ THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ
HỆ THỐNG ĐO pH ĐỊNH KỲ

Tích hợp cơ chế bảo quản điện cực trong dung dịch KCl bão hòa

Lê Quang Minh, Vũ Tuệ Phương

Phiếu hướng dẫn thực nghiệm và thu thập số liệu

Dùng để thu thập số liệu cho Phần 3 – Thực nghiệm và đánh giá hệ thống

Hà Nội, 2026

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bộ phiếu này được xây dựng theo đúng cấu trúc đánh giá của báo cáo: kiểm chứng phép đo pH, đánh giá ảnh hưởng của quá trình lấy mẫu, lựa chọn thông số vận hành và kiểm tra độ tin cậy của toàn hệ thống. Mỗi thí nghiệm nên được thực hiện độc lập, ghi đầy đủ điều kiện đo và giữ nguyên dữ liệu gốc.

Các đại lượng xử lý thống nhất

Giá trị trung bình của n phép đo được xác định theo công thức:

x̄ = (x₁ + x₂ + … + xₙ) / n

Sai số tuyệt đối so với giá trị tham chiếu được xác định theo công thức:

E = |x̄ − pHref|

Khoảng dao động của các phép đo lặp lại được xác định theo công thức:

D = xmax − xmin

Trong thí nghiệm vận hành dài hạn, tỷ lệ chu trình hoàn thành được xác định theo công thức:

R = (Nhoàn thành / Ntổng) × 100%

Nguyên tắc chung

Ghi nhiệt độ mẫu cùng thời điểm đo; không so sánh các kết quả ở điều kiện nhiệt độ thay đổi lớn mà không có ghi chú.

Máy đo pH thương mại đã hiệu chuẩn được dùng làm thiết bị tham chiếu. Giấy quỳ và dung dịch chỉ thị màu chỉ dùng để kiểm tra định tính.

Điện cực được bảo quản trong KCl bão hòa giữa các lần thử. Trước khi chuyển sang mẫu khác, làm sạch điện cực theo cùng một quy trình để giảm ảnh hưởng của mẫu trước.

Không xóa số liệu bất thường. Nếu một lần đo lỗi, ghi nguyên nhân và đánh dấu rõ để phân tích sau.

Các thông số cuối cùng lựa chọn ở Thí nghiệm 3 phải được giữ cố định khi thực hiện Thí nghiệm 4.

Khi pha loãng dung dịch axit, sử dụng xilanh mini để định tính lượng dung dịch.

Nước cất, hóa chất phải bảo quản theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.

An toàn

Sử dụng kính bảo hộ và găng tay khi thao tác với dung dịch chuẩn, KCl bão hòa và các dung dịch axit/kiềm. Không để các dung dịch thử tiếp xúc với thực phẩm hoặc nguồn nước sinh hoạt. Thu gom và xử lý dung dịch sau thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên phụ trách.

# THÍ NGHIỆM 1. HIỆU CHUẨN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÉP ĐO pH

1. Mục đích

Xác định quan hệ giữa giá trị ADC của mạch đầu đo và pH của dung dịch chuẩn.

Kiểm chứng khả năng suy ra pH của hệ thống bằng dung dịch pH = 9.18 và các mẫu chưa tham gia hiệu chuẩn.

Đánh giá sai số và mức dao động của các phép đo lặp lại.

2. Tóm tắt lý thuyết

Điện cực pH tạo ra tín hiệu điện phụ thuộc vào hoạt độ ion hydro của dung dịch. Trong nguyên mẫu, tín hiệu được mạch giao tiếp xử lý và chuyển thành giá trị ADC để vi điều khiển thu nhận. Hệ thống không sử dụng trực tiếp điện áp lý thuyết mà xây dựng đường chuẩn thực nghiệm. Với hai điểm chuẩn pH = 4.00 và pH = 6.86, giá trị pH được xác định theo quan hệ:

pH = 4.00 + (ADC – ADC4.00) ×(6.86-4.00) / (ADC6.86 – ADC4.00)

Dung dịch pH = 9.18 được dùng như điểm kiểm chứng. Nếu sai số tại pH = 9.18 lớn hoặc có xu hướng hệ thống, cần xem xét hiệu chuẩn ba điểm hoặc hiệu chuẩn từng đoạn trước khi sử dụng cho dải pH rộng.

3. Dụng cụ cần thiết

Nguyên mẫu thiết bị đo pH và điện cực đang sử dụng trong hệ thống.

Dung dịch chuẩn pH = 4.00, pH = 6.86 và pH = 9.18; dung dịch KCl bão hòa.

Máy đo pH thương mại đã hiệu chuẩn để đối chiếu.

Cốc sạch, nước cất/nước tinh khiết để làm sạch điện cực, giấy thấm mềm.

Cảm biến nhiệt độ hoặc nhiệt kế.

Giấy quỳ hoặc dung dịch chỉ thị màu (không bắt buộc, chỉ dùng kiểm tra định tính, hiểu nguyên lý đổi màu của chất chỉ thị trong môi trường pH thay đổi).

4. Các bước tiến hành

1.  Chuẩn bị ba cốc dung dịch chuẩn pH = 4.00, pH = 6.86 và pH = 9.18. Ghi nhiệt độ của từng dung dịch.

2.  Đưa điện cực từ KCl bão hòa ra ngoài, làm sạch và để ráo theo cùng một cách trước mỗi lần đo.

3.  Đặt điện cực vào dung dịch pH = 6.86. Theo dõi giá trị ADC đến khi ổn định; ghi 5 lần đo độc lập hoặc 5 chu kỳ thu nhận theo cùng điều kiện.

4.  Lặp lại bước trên với dung dịch pH = 4.00. Tính ADC trung bình của pH = 4.00 và pH = 6.86 để xác định phương trình hiệu chuẩn.

5.  Không thay đổi hệ số hiệu chuẩn. Đo dung dịch pH = 9.18 và tính pH bằng phương trình vừa xây dựng.

6.  Đo thêm ít nhất 2 mẫu nước có pH khác nhau. Với mỗi mẫu, đo bằng máy tham chiếu và bằng hệ thống trong điều kiện gần nhau về thời gian và nhiệt độ.

7.  Lặp lại toàn bộ quá trình tối thiểu 3 lần ở các thời điểm khác nhau nếu điều kiện cho phép để kiểm tra tính lặp lại của hiệu chuẩn.

5. Kết quả

Bảng 1A. Dữ liệu hiệu chuẩn ADC trong 5 lần đo

| Dung dịch | Nhiệt độ (°C) | ADC 1 | ADC 2 | ADC 3 | ADC 4 | ADC 5 | ADC TB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH = 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH = 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH = 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 1B. Kết quả kiểm chứng phép đo pH bằng hệ thống của đề tài

| Mẫu | pH tham chiếu | pH HT 1 | pH HT 2 | pH HT 3 | pH HT 4 | pH HT 5 | TB | E | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH = 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mẫu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mẫu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mẫu 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mẫu 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Xử lý số liệu

Tính ADC trung bình ở pH = 4.00 và pH = 6.86, thay vào phương trình hiệu chuẩn.

Tính pH trung bình của từng mẫu.

Tính sai số tuyệt đối E = |pHhệ thống trung bình − pHtham chiếu|.

Tính khoảng dao động D = pHlớn nhất − pHnhỏ nhất.

So sánh pH = 9.18 và các mẫu kiểm chứng với giá trị tham chiếu. Không dùng các điểm pH = 4.00 và pH = 6.86 như bằng chứng độc lập về độ chính xác vì chúng đã tham gia hiệu chuẩn.

7. Nhận xét

• Quan hệ ADC – pH có ổn định giữa các lần hiệu chuẩn hay không?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Sai số ở pH = 9.18 và các mẫu kiểm chứng có lớn hơn ở vùng pH = 4.00 đến 6.86 hay không?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Khoảng dao động có đủ nhỏ để sử dụng hệ đo cho các thí nghiệm tiếp theo không?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Có cần chuyển sang hiệu chuẩn ba điểm hoặc hiệu chuẩn từng đoạn hay không? Nêu căn cứ từ số liệu.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

# THÍ NGHIỆM 2. ẢNH HƯỞNG CỦA BƠM, ĐƯỜNG ỐNG VÀ BUỒNG ĐO

1. Mục đích

Kiểm tra mẫu sau khi đi qua bơm, đường ống và buồng đo có còn đại diện cho mẫu nguồn hay không.

Đánh giá ảnh hưởng của lượng mẫu cũ còn lại khi chuyển giữa hai mẫu có pH khác nhau.

Ghi nhận bọt khí, tràn mẫu hoặc các hiện tượng cơ học có thể ảnh hưởng đến phép đo.

2. Tóm tắt lý thuyết

Trong hệ thống, điện cực không đo trực tiếp tại nguồn mà đo mẫu đã được bơm vào buồng. Mẫu có thể thay đổi do phần nước còn lại trong ống, sự trộn với mẫu trước, bọt khí hoặc thời gian vận chuyển. Vì vậy, cần so sánh pH của mẫu nguồn và mẫu sau khi đi qua hệ thống. Để tách ảnh hưởng của quá trình lấy mẫu khỏi sai số của điện cực hệ thống, máy pH thương mại nên được dùng để đo cả mẫu nguồn và mẫu lấy tại buồng/đường xả trong cùng thí nghiệm.

3. Dụng cụ cần thiết

Nguyên mẫu hoàn chỉnh gồm bơm, đường ống, buồng đo, van xả và cảm biến phát hiện chất lỏng.

Máy đo pH thương mại đã hiệu chuẩn.

Ít nhất 3 mẫu có pH khác nhau trong vùng dự kiến sử dụng. Có thể dùng dung dịch chuẩn hoặc mẫu nước được điều chỉnh an toàn và xác nhận bằng máy tham chiếu.

Cốc lấy mẫu, nhiệt kế/cảm biến nhiệt độ, đồng hồ bấm giờ.

Khăn giấy và vật dụng quan sát bọt khí, rò rỉ hoặc tràn.

4. Các bước tiến hành

1.  Chuẩn bị ba mẫu A, B, C có pH khác nhau. Ghi pH và nhiệt độ của từng mẫu bằng máy tham chiếu.

2.  Xả sạch buồng đo, đóng van đáy và thực hiện một chu trình nạp mẫu A đến khi cảm biến đường thoát mặt báo đầy.

3.  Lấy một phần mẫu trong buồng hoặc ở đường xả ngay sau khi đo, kiểm tra lại pH bằng máy tham chiếu. Đồng thời ghi kết quả pH của hệ thống.

4.  Lặp lại tối thiểu 5 lần với cùng mẫu A. Thực hiện tương tự với mẫu B và C.

5.  Khảo sát ảnh hưởng mẫu cũ bằng cách chuyển liên tiếp A → B → A hoặc B → C → B. Sau mỗi lần chuyển, chỉ thực hiện đúng quy trình xả và nạp mẫu hiện có của hệ thống.

6.  Nếu nghi ngờ mẫu cũ ảnh hưởng đáng kể, thực hiện thêm điều kiện nạp/xả mẫu mới lần thứ hai trước khi đo và so sánh với điều kiện một lần nạp.

7.  Trong mọi lần thử, ghi nhận bọt khí quanh điện cực, thời gian nạp buồng, rò rỉ hoặc trạng thái bất thường.

5. Kết quả

Bảng 2A. So sánh mẫu nguồn và mẫu trong buồng

| Mẫu | Lần | pH nguồn (ref) | pH buồng (ref) | Chênh lệch | pH hệ thống | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 |  |  |  |  |  |
| A | 2 |  |  |  |  |  |
| A | 3 |  |  |  |  |  |
| A | 4 |  |  |  |  |  |
| A | 5 |  |  |  |  |  |
| B | 1 |  |  |  |  |  |
| C | 1 |  |  |  |  |  |

Bảng 2B. Kiểm tra ảnh hưởng của mẫu trước (carry-over)

| Chuyển mẫu | pH mẫu mới (ref) | Lần nạp | pH buồng (ref) | pH hệ thống | E | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A → B |  | 1 |  |  |  |  |
| A → B |  | 2 |  |  |  |  |
| B → A |  | 1 |  |  |  |  |
| B → A |  | 2 |  |  |  |  |
| B → C |  | 1 |  |  |  |  |
| C → B |  | 1 |  |  |  |  |

6. Xử lý số liệu

Với từng mẫu, tính pH trung bình của mẫu nguồn, mẫu trong buồng và hệ thống.

Tính chênh lệch tuyệt đối giữa pH nguồn và pH trong buồng để đánh giá ảnh hưởng riêng của bơm/đường ống/buồng.

Tính sai số của hệ thống so với pH tham chiếu trong buồng và khoảng dao động qua các lần lặp.

Ở phép chuyển mẫu, so sánh lần nạp thứ nhất và lần nạp thứ hai. Nếu lần nạp thứ hai giảm sai lệch rõ rệt, cần cân nhắc bổ sung bước làm mới mẫu trong thuật toán.

7. Nhận xét

• Mẫu trong buồng có sai khác đáng kể so với mẫu nguồn hay không?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Khi chuyển giữa hai mẫu có pH khác nhau, có quan sát thấy ảnh hưởng của mẫu trước không?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Một lần nạp đến mức tràn mặt đã đủ làm mới mẫu hay cần thêm bước nạp/xả?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Bọt khí hoặc đặc điểm cơ học nào cần điều chỉnh trước khi sang Thí nghiệm 3?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

# THÍ NGHIỆM 3. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ VẬN HÀNH CỦA MỘT CHU TRÌNH ĐO

1. Mục đích

Xác định thời gian chờ phù hợp sau khi bơm mẫu trước khi đưa điện cực vào đo.

Lựa chọn số lần thu nhận pH trong một chu kỳ để kết quả ổn định nhưng không kéo dài thời gian đo không cần thiết.

Khảo sát thời gian để ráo điện cực trước khi đưa về KCl bão hòa trong điều kiện nguyên mẫu chưa có cơ chế rửa riêng.

2. Tóm tắt lý thuyết

Ngay sau khi bơm dừng, mẫu trong buồng có thể còn chuyển động và bọt khí có thể chưa thoát hết. Điện cực pH cũng cần một khoảng thời gian để tín hiệu tiến tới giá trị ổn định. Mặt khác, lấy trung bình nhiều lần thu nhận giúp giảm ảnh hưởng của dao động ngắn hạn nhưng làm tăng thời gian của chu kỳ. Do nguyên mẫu chưa có bước rửa riêng, thời gian giữ điện cực phía trên buồng trước khi đưa về KCl cũng cần được lựa chọn sao cho giảm lượng mẫu bám mà không kéo dài chu trình quá mức.

3. Dụng cụ cần thiết

Nguyên mẫu hoàn chỉnh đã hiệu chuẩn theo Thí nghiệm 1.

Một mẫu nước ổn định có pH nằm trong vùng làm việc của hệ thống.

Máy đo pH thương mại, nhiệt kế/cảm biến nhiệt độ và đồng hồ bấm giờ.

Raspberry Pi hoặc máy tính để ghi liên tục dữ liệu theo thời gian nếu thuận tiện.

4. Các bước tiến hành

1.  Chọn một mẫu có pH ổn định và ghi pH tham chiếu trước thí nghiệm.

2.  Sau khi buồng được nạp đầy, ghi pH theo các thời điểm chờ 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90 và 120 giây. Có thể điều chỉnh dãy thời gian nếu điện cực ổn định nhanh hoặc chậm hơn.

3.  Lặp lại phép thử thời gian chờ tối thiểu 3 lần. Xác định thời điểm sớm nhất mà kết quả không còn thay đổi đáng kể so với giá trị ổn định cuối.

4.  Giữ thời gian chờ vừa lựa chọn. Thử số lần thu nhận N = 1, 3, 5 và 10 trong một chu kỳ. Với mỗi N, thực hiện tối thiểu 5 chu kỳ và ghi giá trị trung bình cùng khoảng dao động.

5.  Chọn N nhỏ nhất cho kết quả đủ ổn định theo tiêu chí của nhóm để giảm thời gian đo.

6.  Khảo sát thời gian để ráo điện cực sau đo với các mức 5, 15, 30 và 60 giây. Quan sát số giọt còn bám và, nếu có thể, thực hiện phép chuyển mẫu pH khác nhau để xem thời gian để ráo có làm giảm ảnh hưởng mẫu trước hay không.

7.  Chốt bộ thông số gồm thời gian chờ mẫu, số lần thu nhận và thời gian để ráo. Giữ nguyên bộ thông số này trong Thí nghiệm 4.

5. Kết quả

Bảng 3A. Khảo sát thời gian chờ trước khi đo

| Thời gian chờ (s) | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Trung bình | Chênh so với giá trị cuối | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |

Bảng 3B. Khảo sát số lần thu nhận trong một chu kỳ

| N | Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | Chu kỳ 3 | Chu kỳ 4 | Chu kỳ 5 | Trung bình | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 3C. Khảo sát thời gian để ráo điện cực

| Thời gian để ráo (s) | Quan sát dung dịch bám | pH phép đo kế tiếp | E phép đo kế tiếp | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |

6. Xử lý số liệu

Tính giá trị trung bình tại từng thời điểm chờ và so sánh với giá trị trung bình ở vùng tín hiệu đã ổn định.

Có thể quy định trước ngưỡng ổn định ε (ví dụ 0,05 pH) và chọn thời điểm sớm nhất mà kết quả nằm trong ngưỡng này ở các lần lặp.

Với từng N, tính giá trị trung bình và khoảng dao động D. Ưu tiên N nhỏ nhất nhưng vẫn cho D phù hợp với yêu cầu của nghiên cứu.

Với thời gian để ráo, kết hợp quan sát và sai số của phép đo kế tiếp để lựa chọn mức hợp lý. Không kết luận tác dụng “rửa” vì nguyên mẫu hiện tại không có công đoạn rửa.

7. Nhận xét

• Thời gian chờ tối ưu được lựa chọn là bao nhiêu? Vì sao?

................................................................................................................................................

• Số lần thu nhận N nào cân bằng tốt nhất giữa độ ổn định và thời gian chu kỳ?

................................................................................................................................................

• Thời gian để ráo bao nhiêu là phù hợp với nguyên mẫu hiện tại?

................................................................................................................................................

• Bộ thông số cuối cùng sẽ sử dụng cho Thí nghiệm 4 là gì?

# THÍ NGHIỆM 4. ĐÁNH GIÁ VẬN HÀNH ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘ TIN CẬY

1. Mục đích

Đánh giá khả năng hệ thống thực hiện nhiều chu trình tự động liên tiếp với bộ thông số đã lựa chọn.

Theo dõi mức dao động của pH trong điều kiện mẫu tương đối ổn định.

Đánh giá tỷ lệ chu trình hoàn thành, khả năng truyền dữ liệu nRF24L01 và các lỗi cơ khí/điều khiển xảy ra trong quá trình vận hành.

Kiểm tra khả năng duy trì điện cực trong KCl bão hòa giữa các lần đo trong điều kiện vận hành thực tế của nguyên mẫu.

2. Tóm tắt lý thuyết

Một nguyên mẫu chỉ có ý nghĩa khi không những đo đúng ở một thời điểm mà còn lặp lại được chu trình theo thời gian. Độ tin cậy của hệ thống được đánh giá bằng tỷ lệ chu trình hoàn thành đúng trình tự, mức dao động của kết quả trong cùng điều kiện và khả năng dữ liệu được truyền/lưu đầy đủ. Việc bảo quản điện cực trong KCl giữa các chu kỳ được đánh giá ở mức vận hành của nguyên mẫu, không dùng thí nghiệm này để khẳng định tuổi thọ điện cực dài hạn nếu chưa có nhóm đối chứng và thời gian theo dõi đủ dài.

3. Dụng cụ cần thiết

Nguyên mẫu hoàn chỉnh, sử dụng thông số đã chốt từ Thí nghiệm 3.

Một bể/mẫu nước có pH tương đối ổn định và đủ thể tích để vận hành nhiều chu kỳ.

Dung dịch KCl bão hòa trong buồng bảo quản.

Máy đo pH thương mại để kiểm tra mẫu ở đầu, giữa và cuối thí nghiệm.

Raspberry Pi, giao diện giám sát và hệ thống lưu dữ liệu.

Nguồn điện ổn định; sổ nhật ký để ghi lỗi hoặc hiện tượng bất thường.

4. Các bước tiến hành

1.  Ghi pH và nhiệt độ tham chiếu của mẫu trước khi bắt đầu. Kiểm tra mức KCl, trạng thái bơm, van, cánh tay robot, cảm biến mức và kết nối nRF24L01.

2.  Cài đặt chu kỳ đo và các tham số đã lựa chọn từ Thí nghiệm 3. Không thay đổi các tham số trong quá trình thử nếu không có lỗi bắt buộc phải can thiệp.

3.  Cho hệ thống vận hành tối thiểu 50 chu trình; nếu thời gian cho phép, nên thực hiện khoảng 100 chu trình hoặc kéo dài qua nhiều ngày để tăng giá trị đánh giá.

4.  Ở mỗi chu trình, ghi pH trung bình, trạng thái hoàn thành, tình trạng truyền dữ liệu và lỗi nếu có. Hệ thống nên tự lưu dữ liệu; sổ tay chỉ dùng để xác nhận sự kiện bất thường.

5.  Định kỳ kiểm tra pH mẫu bằng máy tham chiếu, tối thiểu tại đầu, giữa và cuối thí nghiệm, để phân biệt biến động của mẫu với biến động do hệ thống.

6.  Khi xuất hiện lỗi, không xóa chu trình. Ghi loại lỗi, thời điểm, bước xảy ra và cách xử lý.

7.  Sau thí nghiệm, kiểm tra lại điện cực, KCl, đường ống và các chi tiết cơ khí; ghi nhận cặn bám, rò rỉ hoặc thay đổi bất thường.

5. Kết quả

Bảng 4A. Nhật ký vận hành chu trình (sao chép thêm hàng nếu cần)

| Chu trình | Thời gian | pH hệ thống | Hoàn thành? | Truyền dữ liệu? | pH ref (nếu kiểm tra) | Lỗi/Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

Bảng 4B. Tổng hợp kết quả vận hành

| Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng số chu trình, N_tổng |  |
| Số chu trình hoàn thành, N_hoàn thành |  |
| Tỷ lệ hoàn thành R (%) |  |
| Số chu trình truyền dữ liệu thành công |  |
| pH trung bình qua các chu trình |  |
| pH nhỏ nhất |  |
| pH lớn nhất |  |
| Khoảng dao động D |  |
| pH tham chiếu đầu thí nghiệm |  |
| pH tham chiếu giữa thí nghiệm |  |
| pH tham chiếu cuối thí nghiệm |  |

6. Xử lý số liệu

Tính pH trung bình của toàn bộ các chu trình hợp lệ và khoảng dao động D = pH_max − pH_min.

Tính tỷ lệ chu trình hoàn thành R = (N_hoàn thành / N_tổng) × 100%.

Có thể tính thêm tỷ lệ truyền dữ liệu thành công theo cách tương tự nếu đây là chỉ tiêu được báo cáo.

So sánh pH tham chiếu ở đầu, giữa và cuối thí nghiệm. Nếu mẫu tự thay đổi đáng kể, cần thận trọng khi quy biến động pH cho hệ thống.

Thống kê số lần và loại lỗi (bơm, mức nước, van, cánh tay, công tắc hành trình, truyền thông). Không gộp lỗi thành công nếu phải can thiệp thủ công để hoàn thành chu trình.

7. Nhận xét

• Tỷ lệ chu trình hoàn thành đạt bao nhiêu? Các lỗi tập trung ở công đoạn nào?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Khoảng dao động pH qua nhiều chu trình có phù hợp với kết quả của Thí nghiệm 1–3 không?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Kết nối nRF24L01 và quá trình lưu dữ liệu có ổn định trong suốt thử nghiệm không?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Điện cực và dung dịch KCl có xuất hiện dấu hiệu bất thường sau nhiều chu trình không?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Những cải tiến nào cần ưu tiên cho phiên bản tiếp theo (đặc biệt cơ chế rửa điện cực, đường ống, phát hiện lỗi)?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................